SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2

APARAT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH – 1 komplet

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

- W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym: podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3

- Parametry dopuszczone z tolerancją +/- 5% (jeśli nie określono inaczej w tabeli poniżej).

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| APARAT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
|  | Nazwa | Podać | …………………… |
|  | Typ urządzenia | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji | Podać | …………………… |
| APARAT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH (parametry) |
|  | Aparat do badań urodynamicznych wraz z akcesoriami, gotowy do wykonywania badań |  |  |
|  | Aparat modułowy z możliwością instalowania modułów na stojaku, wózku specjalistycznym lub fotelu uro/ginekologicznym. |  |  |
|  | Główna jednostka pomiarowa wyposażona w gniazda przyłączeniowe dla 4 ciśnień cewnikami wodnymi i elektronicznymi oraz gniazdo kabla EMG. |  |  |
|  | EMG odczytywane ze standardowych elektrod powierzchniowych bez kabli. |  |  |
|  | Pompa do wypełnień pęcherza wbudowana w główną jednostkę pomiarową. |  |  |
|  | Zakres prędkości wypełnienia min.: 0–125 ml/min. | Podać | …………………… |
|  | Kompletne stanowisko mikcyjne do uroflometrii i badania Ciśnienie/Przepływ: składane krzesło mikcyjne oraz osobny regulowany statyw do uroflowmetru, do mikcji w pozycji stojącej. |  |  |
|  | Wagowy przetwornik przepływu zasilany z baterii. |  |  |
|  | Pomiar prędkości przepływu w zakresie: 1-100 ml/s | Podać | …………………… |
|  | Zakres pomiaru objętości: 0-2000 ml | Podać | …………………… |
|  | Dopuszczalne obciążenie przetwornika przepływu max.: 3000 g. | Podać | …………………… |
|  | Metalowy stojak jezdny z wieszakiem typu X, do zamocowania aparatu i modułu przetworników ciśnienia. |  |  |
| APARAT DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH (oprogramowanie) |
|  | Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy komputerem a przetwornikiem przepływu i aparatem głównym. |  |  |
|  | Sterowanie wykonywaniem wszystkich testów urodynamicznych pilotem zdalnego sterowania na podczerwień. |  |  |
|  | Kanały ciśnienia: Pves, Pabd, Pura, Pdet, Pclo. |  |  |
|  | Pozostałe kanały min.: przepływ cewkowy, wykres objętości mikcyjnej i objętości wpompowanej do pęcherza, EMG. |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zmiany ilości możliwych kanałów, ich skali i kolejności na ekranie monitora. |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim, do testów urodynamicznych: - uroflometrii, - cystometrii, - cystometrii mikcyjnej (Ciśnienie/Przepływ), - EMG. |  |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania odczytu EMG do każdego z ww. w pkt 3.6 testów. |  |  |
|  | Program do budowy indywidualnych protokołów badań dla każdego testu. Możliwość skonfigurowania i zapisania minimum 10 różnych protokołów. | Opisać | …………………… |
|  | Program GUP (Good Urodynamic Practice) do prowadzenia badań zgodnie z zaleceniami ICS (International Continence Society). | Opisać | …………………… |
|  | Oprogramowanie do bazy danych pacjentów i ich badań z możliwością konfigurowania przez użytkownika. |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania i usuwania artefaktów ciśnienia i przepływu. |  |  |
|  | Nomogramy Objętość/Przepływ do analizy przepływu cewkowego u pacjentów dorosłych obojga płci i dzieci (Miskolc), minimum 3 | Opisać | …………………… |
|  | Nomogramy Ciśnienie/Przepływ do analizy skuteczności wypieracza i oceny przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn, minimum 3. | Opisać | …………………… |
|  | Nomogram Blaivas Ciśnienie/Przepływ do analizy skuteczności wypieracza i oceny przeszkody podpęcherzowej u kobiet | Opisać | …………………… |
|  | Możliwość zapisu raportów z badań w formacie: .pdf, .doc, .jpg, .xls. |  |  |
|  | Program do diagnostyki i kalibracji modułów pomiarowych zaimplementowany w oprogramowanie bazy danych i dostępny dla użytkownika. |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnej instalacji oprogramowania pomiarowo/analitycznego na innych komputerach, bez konieczności wykupywania dodatkowych licencji. |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Zestaw cewników i akcesoriów do: - 10 cystometrii z EMG, 6 Fr, - 10 cystometrii mikcyjnych z EMG, 6 Fr, |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać | …………………… |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. |  |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem (jeżeli dotyczy). |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń i oprogramowania, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym (jeżeli dotyczy). |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne oraz licencje na nośnikach oryginalnych dla wszystkich oferowanych urządzeń wykorzystujących oprogramowania licencyjne. |  |  |
| SZKOLENIE |
|  | Szkolenie personelu medycznego Zamawiającego, dla minimum 4 osób w zakresie obsługi aparatu i prowadzenia badań. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)