SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 4

NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII Z WYPOSAŻENIEM – 1 komplet.

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

- W kolumnie 5 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym: podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 4

- Parametry dopuszczone z tolerancją +/- 5% (jeśli nie określono inaczej w tabeli poniżej).

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWANYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII Z WYPOSAŻENIEM |
| 1. | Urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
|  | Rok produkcji | Podać | …………………… |
| NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII (parametry) |
|  | Nazwa | Podać | …………………… |
|  | Typ urządzenia | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Jednostka napędowa + pojemnik (osłona) na akumulator (autoklawialna) płynna regulacja prędkości obrotowej, obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne, zakres obrotów: - wiercenie: 0-1440 obr./min. - rozwiertak: 0-384 obr./min. - frezowanie: 0-3840 obr./min. moc 85 W. maksymalny moment obrotowy: - wiercenie, frezowanie – 2,2 Nm - rozwiercanie 6 Nm napięcie robocze 14,4 V kaniulacja płynna, w zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm. zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu. system wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma przyłączami (min. 10 złączek, a ponadto: uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 7,3 mm; uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm; uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF; uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm; końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym), możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego, współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych, możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4 Nm) | 2 szt. |  |  |
| NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII (wyposażenie) |
|  | Akumulator: baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4 V, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania, pojemność baterii min. 1,2 Ah. czas ładowania < 60 min. | 3 szt. |  |  |
|  | Nakładka sterylizacyjna do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku (osłonie) na akumulator. | 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt wiertarski: typu Jacobs z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza), prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min., moment obrotowy: 2,2 Nm | 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt do piły oscylacyjnej poprzecznej: płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-19200 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna), możliwość przyłączenia w dowolnej pozycji (co 15°) względem rękojeści, wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego. | 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt do drutów Kirschnera: do drutów o średnicy od 0,6 – 3,2 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji), prędkość obrotowa: max: 960 obr./min., moment obrotowy: 2,2 Nm | 2 szt. |  |  |
|  | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni | 1 szt. |  |  |
|  | Płyta do operacji barku karbonowa – pasująca do stołów operacyjnych posiadanych przez Zamawiającego, tj. Alfa Star i Alfa Max firmy Maquet | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Wózek do transportu płyty plecowej | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podgłówek typu hełm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Zapora boczna do operacji barku | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Stolik do operacji ręki | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać | …………………… |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. |  |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| SZKOLENIE |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego, dla minimum 4 osób, w zakresie obsługi, funkcjonalności i wykorzystania przedmiotu zamówienia. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)