SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

Zadanie 2

DOPOSAŻENIE TORU LAPAROSKOPOWEGO - 1 komplet

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym:

- skreślić Tak lub Nie w zależności od oferowanego parametru,

- podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2,

Doposażenie toru 3D/IR posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Visera Elite 2.

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | ZASADY PUNKTACJI | PODAĆ WARTOŚĆ OFEROWANĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| DOPOSAŻENIE TORU LAPAROSKOPOWEGO |
| 1.1 | Nazwa |  | …………………… |
| 1.2 | Typ urządzenia |  | …………………… |
| 1.3 | Producent |  | …………………… |
| 1.4 | Rok produkcji |  | …………………… |
| DOPOSAŻENIE TORU LAPAROSKOPOWEGO (opis wymagań). |
|  | I - Procesor kamery Full HDTV – 1 szt | Podać: nazwę, typ, producenta | .............................. |
|  | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 4K – 10 pkt Wymagania minimalne opisane w kolumnie 2 – 0 pkt | Rozdzielczość ……………. |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  |  |
|  | Źródło światła LED |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |  |
|  | kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  |  |
|  | Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  |  |
|  | Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera |  |  |
|  | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD |  |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  |  |
|  | Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej |  |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w komplecie |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia |  |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna RAW – 10 pkt Wymagania minimalne opisane w kolumnie 2 – 0 pkt | Rozdzielczość ……………. |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  |  |
|  | możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  |  |
|  | Automatyczny dobór ekspozycji |  |  |
|  | w zestawie przewód sygnałowy SDI |  |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności |  |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu |  |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali co najmniej ośmiostopniowej |  |  |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie |  |  |
|  | 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 10. użytkowników |  |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  |  |
|  | Możliwość ochrony danych hasłem |  |  |
|  | Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  |  |
|  | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  |  |
|  | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  |  |
|  | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  |  |
|  | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  |  |
|  | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  |  |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  |  |
|  | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  |  |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  |  |
|  | Filtr moire - dwustopniowy |  |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | Płynna regulacja kontrastu TAK / NIE * *Niepotrzebne skreślić (brak zaznaczenia uznane zostanie jako skreślone TAK) |
|  | Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia punktów orientacyjnych na ekranie operacyjnym |  |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów |  |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I |  |  |
|  | II – Monitor medyczny – 1 szt. | Podać: nazwę, typ, producenta | .............................. |
|  | Monitor medyczny o przekątnej minimum 32", rozdzielczości min. 1920x1080p | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 40” – 10 pkt ≥ 32” do < 40” – 0 pkt | Przekątna ……………. ” |
|  | III – Nagrywarka medyczna – 2 szt. | Podać: nazwę, typ, producenta | .............................. |
|  | Nagrywarka medyczna. Wbudowany dysk twardy HDD o pojemności 1TB. Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" na panelu frontowym. Wejścia wideo: 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1xComposite. Wyjście na monitor 1xDVI-D, wyj cie sygnału loop 1x3G-SDI. Wsparcie dla rozdzielczo ci do 1920x1080p. Wejścia i wyjscia audio: mini-jack 3.5 mm 1xMic, 1xLine In, 1xLine Out. Wbudowany głośnik. Wejścia USB 2.0: 1 szt. |  |  |
|  | IV - Wózek endoskopowy na zestaw – 1 kpl. | Podać: nazwę, typ, producenta | .............................. |
|  | V - Wideoendoskop 3D – 1 szt. | Podać: nazwę, typ, producenta | .............................. |
|  | Wideoendoskop 3D z giętką końcówką: -średnica zewnętrzna 10 mm, - kąt patrzenia 0°, - pole widzenia 80°, - długość robocza, - Zakres kątów odchylenia Góra/dół: 80°, prawo/lewo: 60°, - Sterylizacja -STERRAD, ETO, sterylizacja w autoklawie, V-Pro. |  |  |
|  | VI - Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu. |  |  |
|  | VII - Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)