SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 4: Dozowniki i ssaki z mocowaniem)

- Dozownik tlenu.

- Dozownik tlenu z nawilżaczem wyposażony w precyzyjny manometr wskazujący.

- Wtyk DIN – kompatybilny z gniazdami tlenowymi posiadanymi przez Zamawiającego.

- Dozownik do zawieszenia na szynie z przewodem tlenowym o długości min 60 cm.

- Możliwość podłączenia jednorazowych nawilżaczy lub wielorazowych z możliwością sterylizacji w autoklawie.

- Precyzyjne pokrętło regulacyjne.

- Ssak elektryczny.

- Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu.

- Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%].

- Obudowa wykonana z trwałego materiału.

- Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji.

- Siła ssania minimum 35l/min na wyjściu za cewnikiem.

- Poziom głośności poniżej 40 dB.

- Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki.

- Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l. W zestawie min. 1 butla wielorazowa o pojemności min. 1l z zaworem przelewowym i drenem do pacjenta

- Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do min. 90 kPa.

- Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu.

- Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania.

- Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5 m.

- Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w min. 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą.

- Waga ssaka z wózkiem max. 24 kg.

- Ssak próżniowy.

- Membranowy regulator ssania wysokiej próżni wyposażony w precyzyjny manometr wskazujący.

- Wtyk DIN – kompatybilny z gniazdami posiadanymi przez Zamawiającego.

- Regulator do zawieszenia na szynie z przewodem o długości min 100 cm.

- Możliwość podłączenia wielorazowych butli szklanych lub plastikowych z możliwością sterylizacji w autoklawie.

- Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła.

- W zestawie 1 butla wielorazowa o pojemności min. 1l z zaworem przelewowym i drenem do pacjenta.

- Szyna na akcesoria.

- Szyna instrumentalna typu MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Kompletna szyna z zamocowaniami do ściany nad łóżkiem pacjenta. Długość szyny 1 m.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.