SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 2: Respirator stacjonarno-transportowy do terapii niewydolności oddechowej)

- Respirator stacjonarno-transportowy – 2 kpl

- Wymagania ogólne

- Respirator stacjonarno-transportowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci.

- Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres min. 3,0 do 5,5 bar.

- Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora.

- Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego.

- Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z szybkim mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi).

- Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10 kg.

- Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz.

- Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut.

- Tryby wentylacji

- V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością.

- P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem.

- Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC.

- CMV/ Assist.

- V-SIMV, P-SIMV.

- CPAP/PSV.

- Wentylacja APRV.

- Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo.

- Wdech manualny.

- Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.

- Oddech spontaniczny.

- Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów.

- Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP lub podobna.

- Wentylacja nieinwazyjna NIV.

- Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanymi:

- czasem Twd: 0,2 – 10 s,

- objętością TV: 20-2000 ml lub ciśnieniem P: 5 – 80 cmH2O.

- Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek.

- Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek.

- Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora.

- Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-60 l/min. oraz wartości FiO2.

- Parametry regulowane

- Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min.

- Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml.

- Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s.

- I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10.

- Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu.

- Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%.

- Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O.

- Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres  0 – 80 cmH2O.

- PEEP minimalny zakres  0 – 45 cmH2O.

- Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji spontanicznej na dwóch poziomach ciśnienia.

- Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O

- Niski poziom ciśnienia przy wentylacji spontanicznej na dwóch poziomach ciśnienia.

- Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O

- Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji spontanicznej na dwóch poziomach ciśnienia. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund

- Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji spontanicznej na dwóch poziomach ciśnienia. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund.

- Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s.

- Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres  0,5 – 15 l/min.

- Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres  -0,5 – -10 cmH2O.

- Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10-80%.

- Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych.

- Obrazowanie mierzonych parametrów  wentylacji

- Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12”. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora

- Integralny pomiar stężenia tlenu.

- Całkowita częstość oddychania.

- Częstość oddechów obowiązkowych.

- Częstość oddechów spontanicznych.

- Wydechowa objętość pojedynczego oddechu.

- Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego.

- Objętość całkowitej wentylacji minutowej.

- Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej.

- Minutowa objętość przecieku.

- Ciśnienie szczytowe.

- Średnie ciśnienie w układzie oddechowym.

- Ciśnienie PEEP/CPAP.

- Ciśnienie plateau.

- I:E.

- Pomiar oporów wdechowych i wydechowych.

- Pomiar podatności statycznej.

- Pomiar podatności dynamicznej.

- Pomiar ciśnienia PEEPi.

- Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi.

- Pomiar P0.1.

- Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.

- Pomiar pracy oddechowej WOB.

- Pomiar wskaźnika RSBI.

- Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp.

- Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu.

- Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ.

- Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej.

- Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u.

- Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin.

- Alarmy

- Braku zasilania w energię elektryczną.

- Braku zasilania w tlen.

- Awaria turbiny.

- Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej).

- Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej).

- Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta.

- Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia obwodu.

- Wysokiej częstości oddechowej.

- Bezdechu.

- Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

- Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń.

- Inne funkcje i wyposażenie

- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji

- Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora

- Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej z prezentacją krzywej na ekranie respiratora oraz parametrów: VeCO2, ViCO2, V’CO2 (eliminacja CO2), Vtalv, V’alv, VDaw/TVe.

- Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.

- Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW.

- Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora.

- Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego.

- Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby).

- Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora.

- Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający wymiany czujników pomiarowych między pacjentami.

- Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt.

- Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min.

- Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta.

- Płuco testowe z możliwością sterylizacji.

- Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej.

- Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło.

- Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, Ethernet.

- Oprogramowanie respiratora w języku polskim

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty.

- Gwarancja: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń.

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa lub elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem),

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniami)

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.