SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 3: Urządzenie do suchych kąpieli i ergometry)

- Urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych – 1 kpl

- Parametry techniczne i funkcjonalność:

- Konstrukcja jezdna,

- Regulowane położenie zagłówka,

- W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu,

- Stała i wysoka koncentracja CO2 , uzyskiwana dzięki automatycznemu uzupełnianiu czynnika zabiegowego z jednoczesną cyrkulacją w komorze zabiegowej,

- Wstępne podgrzewanie gazu (na zewnątrz aparatu – przy butli),

- Automatyczne nawilżanie w komorze zabiegowej zwiększające skuteczność od momentu rozpoczęcia zabiegu,

- Jednoczesne aplikowanie CO2 i H2O powodujące zwiększone powstawanie czynnika leczniczego H2CO3 (kwas węglowy),

- Możliwość wyłączania nawilżania,

- Możliwość ustawienia temperatury w komorze zabiegowej w zakresie  min. 30°C - 40°C,

- Możliwość ustawienia czasu zabiegu w zakresie min. 10-30 minut z zachowaniem proporcjonalności przebiegu cyklu,

- Możliwość wpisania do notesu wskazań własnych użytkownika (ułożenie własnego programu cyklu),

- Tabela wskazań – zaprogramowane cykle terapii dla konkretnych jednostek chorobowych,

- Sygnalizacja dźwiękowa zakończonej terapii,

- Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej,

- Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu,

- Sterowanie przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego.

- Pozostałe parametry techniczne:

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 100 cm (+/-5%),

- Wysokość leżyska 60 cm (+/-5%),

- Pobór mocy z sieci 230V, max 1,0 kVA.

- Ergometr eliptyczny – 1 kpl

- Parametry techniczne i funkcjonalność:

- Maksymalna waga pacjenta: min. 150 kg,

- Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 200 kroków/min,

- Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min,

- Treningi min.: manualny, kardio, profile,

- Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych,

- Cyfrowy wyświetlacz,

- Klasa ochronności: min. IP21,

- Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 200 kroków,

- Panel kontrolny z min. 5 przyciskami,

- Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego),

- Wymiary ergometru max. 200 x 65 x 170 cm (+/- 5%),

- Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. poziom intensywności, czas, tętno,

- Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta,

- Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą.

- Pozostałe parametry techniczne:

- Waga ergometru max. 160 kg

- Zasilanie: 230V, 50-60 Hz

- Ergometr z siedziskiem z oparciem – 1 kpl

- Parametry techniczne i funkcjonalność:

- Ergometr z siedziskiem z oparciem,

- Maksymalna waga pacjenta: min. 200 kg,

- Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 600 W,

- Możliwość manualnej zmiany obciążenia z krokiem (schodkiem) min. 5 W,

- Dokładność obciążenia: min. do 400 W – 5%, powyżej 400W – 10%,

- Treningi min.: manualny, kardio, profile,

- Stabilna podstawa ergometru,

- Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych,

- Cyfrowy wyświetlacz,

- Klasa ochronności: min. IP21,

- Zakres prędkości obrotowej: min. 20 – 120 rpm,

- Panel kontrolny z min. 5 przyciskami,

- Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego),

- Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. RPM, TIME, WATT,

- Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta.

- Pozostałe parametry techniczne:

- Wymiary ergometru max. 160 x 55 x 125 cm (+/- 5%)

- Waga ergometru max. 75 kg

- Zasilanie: 230V, 50/60 Hz

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty.

- Gwarancja na wszystkie urządzenia: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji.

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniami),

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniami)

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.